## Sheet1
技术参数对照表
序号 | 名称 | 采购需求详细参数 | 是否满足参数要求 | 供应商实际参数 | 提供检测报告所需成本（元） | 备注
1 | 实验台1（中央台1+边台1） | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲1）化学性能：按照国家标准GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”检验，其中：5%亚甲蓝、90%高氯酸、60%铬酸、10%柠檬酸、蓝黑墨水、苹果汁、草莓汁、湿茶叶袋、红药水、凡士林、碘酒、米醋、咖啡、硫酸、硝酸等≥70项化学试剂分级检验结果为5级。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲2）物理性能：耐高温120摄氏度2小时检测表面无裂纹；耐水蒸气5级无变化、表面耐干热（180摄氏度）、弯曲强度≥98.9MPa。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲4）抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌、中间葡萄球菌，抗菌率均≥99.9%。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲6）采用ICP-OES、UV-VIS、GC-MS、HPLC-DAD/MS和比色法分析，≥234项检测合格，SVHC测试结果≤ 0.1% (w/w)。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲7）台面备抗病毒性能：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性率大于≥99.9%，抗病毒活性值＞3.6。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲8、喷涂件化学性能要求：耐腐蚀满足 72h乙酸盐雾试验（ASS)合格。化学试剂痕迹试验：37%盐酸、65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、铬酸、48%氢氟酸、甲酸、汽油、硫化钠饱和液、苯酚、重铬酸、高锰酸钾、丙酮、甲苯、同比例硝酸、硫酸混合液（70%）、饱和氯化锌、二甲苯无明显变化。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲9、承载能力：柜加载试验和柜集中加载试验需达到1000KG。门冲击试验合格、门循环试验需达到≥12万次。抽屉循环试验达到≥12万次。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
2 | 实验台2（中央台2+边台2） | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲1）耐污染性能：陶瓷台面耐污染性能良好，至少对含有98%硫酸、28%氨水、65%硝酸、王水、冰醋酸99%、92号汽油、诺贝润全合成机油、煤油（试剂级）、柠檬酸溶液10%、紫药水、仁和碘酒、石脑油、氢氧化钙1%≥170等种化学试剂测试表面无变化。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲5）A级不燃材料：符合GB/T5464-2010和GB/T14402-2007标准， 陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲6）哑光色泽：陶瓷台面漫反射性能好，要求台面表面为哑光色泽，台面光泽度检测结果在16至30之间。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲7）破坏强度：陶瓷台面抗压能力强，要求参照GB/T 3810.4-2016标准进行检测，检测样品值不低于6个，破坏强度平均值不低于16100N。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
3 | 钢制插座盒 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
4 | 电脑位 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲1）依据SJ/T 10694-2022电子产品制造与应用系统防静电测试方法检测，测试项目包括点对点检测和系统电阻均为合格。其中点对点电阻平均值应在2.1-2.36*107Ω， 系统电阻平均值在1.7-5.28*107Ω。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲2）物理性能：拉伸断裂强度横向≥112Mpa；弯曲强度横向≥142Mpa；压缩强度≥343Mpa；吸水率（23°c，24h）≤0.35%；弯曲弹性模量横向≥1.58*104Gpa；洛氏硬度（M）≥123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）≥1350转；抗落球冲击性（224g）≥2m无破坏，易清洁性总污染指数≥13。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲4）台面具备抗菌性，对R（抗菌活性值）值4.2的大肠杆菌、R 值3.7肺炎克雷伯氏菌、R值6.1金黄色葡萄球菌，抗菌率均应≥99.9% 。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
5 | 不锈钢台 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
6 | 三联水龙头+中水槽 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
▲1）光老化：根据 ISO 4892-3:2016循环1，测试条件“灯管类型：UVA-340 光照： 8H（60±3）℃ BPT，0.7W/（m^2▪nm）@340nm；冷凝：4H，（50±3）℃ BPT 暴露时间： 96h”，测试结果为表面无可视变化。
▲3）加速耐候性：1000h试验加速耐候性，光泽保持率≥94%，色差值≤0.53。
|  | ★6）水龙头须提供有效期内的《中国节水产品认证证书》。 |  |  | / | 1、请单独提供与本项内容对应的参数证明材料，本项不可负偏离。
7 | 滴水架 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
8 | 双口洗眼器 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
9 | 气瓶柜（含单瓶气瓶柜） | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
10 | 全钢试剂架 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
11 | 中央台功能柱 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
12 | 吊柜 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
13 | 通风柜 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲11、强度和耐久性能要求：符合QB/T5589-2021<<实验室家具 通风柜>>标准要求，操作台面垂直静载荷试验、水平静载荷试验；结构和低架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门耐久性试循环次数≥80000次，地脚平直度≤0.2mm,位度差≤0.5mm，分封≤0.5mm。 |  |  |  | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲12：喷涂件化学性能要求：耐腐蚀满足 72h乙酸盐雾试验（ASS)合格。化学试剂痕迹试验：甲醇、乙醇、98%乙酸、30%硝酸、70%硝酸、70%硫酸、96%硝酸、40%氢氧化钠合格。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲13、排放量≥920m³/H 。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
|  | ▲14、通风柜性能需求；面风速：视窗高度450MM时≥0.5m/s；横向气流在柜门口附近≤0.12m/s；示踪气体最大泄露浓度≤0.02PPM。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、请提供检测报告成本报价。
14 | 原子吸收罩 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
15 | 高温台 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
16 | 高温台（带柜） | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
17 | 万向罩 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
18 | 仪器台 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
19 | 仪器台收纳柜 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
20 | 边台功能柱 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
21 | 单口水龙头 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ★2、须提供有效期内的《中国节水产品认证证书》。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数证明材料，本项不可负偏离。
22 | PP小水杯 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
23 | 壁式遥控气体考克、气嘴 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
投标样品对照表
样品序号 | 样品名称 |  | 是否满足样品要求 | 供应商实际样品参数 | 提供样品所需成本（元） | 备注
1 | 通风柜 | 数量：1个， 规格：1500*900*2350(mm) |  |  |  | 请提供样品成本报价
2 | 中央台（带水、理化板台面） | 数量：1套（含水槽、水龙头、滴水架、洗眼器、试剂架、吊柜）， 规格：2500*1500*850(mm) |  |  |  | 请提供样品成本报价

## Sheet2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291