东莞理工学院集成电路学院量子计算与集成器件前沿科学研究中心（第1期）设备采购项目采购需求

注：

（1）用户需求书中标注“★”条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效；

（2）用户需求书中标注“▲”条款为主要货物技术指标要求的重要参数；

（3）用户需求书中标注“●”条款为本项目的核心产品，投标人应在报价表中清晰列明所投产品名称、规格型号、品牌、数量、单价。

I  商务要求

	序号
	条款名称
	说  明

	
	资格要求
	详见本项目招标文件第一部分投标邀请“投标人资格要求”。

	
	交货地点
	东莞理工学院松山湖校区国际创新创业社区G2栋101。

	
	★交货期
	签订合同后75天内将全部货物运抵现场，并根据招标人要求完成安装调试及验收前测试。

	
	★付款方式
	1.双方签订本合同后，货物到达招标人指定的地点且货物安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，并且招标人收到中标人开具的项目全额发票后，在45个日历日内，招标人以银行转账方式向中标人支付合同总价的100%的合同款项。付款前中标人须提供如下资料给甲方：①合同复印件；②中标人开具的结算金额与合同金额等值的增值税专用发票；③验收报告复印件；④中标通知书复印件。

注意：中标人应在招标人支付货款前，将符合国家及地方财政规定的发票以及招标人所要求资料送至招标人单位，发票抬头名称与招标人单位名称一致。付款时间以付款款项划出之日为准。因中标人未按照要求向招标人提供请款资料，导致招标人延期付款的，由此产生的法律责任，由中标人自行承担。

	
	报价要求
	本项目以人民币报价，报价包含：

1.报价包含设备的购置费、包装费、人工费、保险费、安装调试费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

2.货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。

3.供应商所投产品为：①国产产品报价均应包含所有的税费。

4.不能在报价之外还有其他费用出现。

注：投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

	
	★质保期
	1.所有设备自设备最终验收合格并交付使用之日起不少于一年，技术要求中有质保要求的设备按技术要求中的质保期执行。按若设备原厂家承诺的免费质保期高于前述标准的，按原厂家的免费质保期执行，所需费用包含在本项目总报价中。

2.质保期内，如货物非因招标人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责免费维修或更换。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

	
	售后服务要求
	1.售后保修服务故障响应：

中标人应在接到招标人的服务通知后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，须对设备进行维修，如设备维修预计时长超30个日历日，须在原设备送修之日起30个日历日内提供备用机并安装调试完毕，保证招标人相关工作继续正常运行。

2.技术支持：

要求在保修期内提供7×24 小时（即每周7天，每天24小时）技术支持服务，中标人应提供本单位的热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接收设备使用人员提出的各种技术问题，并在24小时内提供解决方案，并对于每个问题都有闭环跟踪机制。在远程维护无法解决问题的情况下，需派遣技术人员上门解决。

3.培训服务：

中标人须向招标人提供详细的培训计划，负责对采购人方技术人员进行系统性培训（包括但不限于设备使用培训、操作维护培训等），使其掌握设备的使用技能。中标人应按照招标人指定的时间、地点（东莞理工学院松山湖校区国际创新创业社区G2栋101）向招标人提供专业的培训服务，并向提供设备的使用流程视频，培训所需全部费用（含培训、交通、食宿等）均由中标人负责。

	
	包装、运输、保管及保险要求
	1.中标人提供的货物须是制造商原装出厂的、全新的、未使用过的、包装完好（有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞措施）的产品，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准、产品出厂标准及招标文件要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕物。

	
	安装调试
	1.所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试。

2.中标人应当依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.投标人应保证设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如中标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由中标人免费提供。

	
	验收要求
	1.验收期：中标人书面向学院验收组织部门提交经招标人代表签字的验收申请，验收组织部门收到申请之日起在7个日历日内按采购需求及合同的有关规定组织履约验收。

2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.验收由招标人组成验收小组进行，项目验收标准包括检查全部设备是否实现了招标人所要求的功能，是否与中标人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。如验收不合格，中标人无条件对产品进行调试、替换，直到验收合格，由此造成招标人损失的，中标人应予赔偿全部损失及支出，招标人对产品的验收并不当然免除中标人的产品质量保证责任。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

4.因产品质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由招标人承担；不符合质量标准的，鉴定费及招标人的损失由中标人承担。


II  技术要求

一、设备需求清单：

	序号
	标的名称
	配置标准及性能要求
	数量

	1
	●外延专用不间断供电电源
	一、UPS 主机核心技术要求

1.设备类型：在线双变换高频塔式 UPS，采用全数字化 DSP 控制技术，单机额定容量≥120kVA。

2.电气核心性能：

▲(1)输出功率因数 = 1.0，输出电压稳定精度≤±0.1%。

(2)输出电压谐波分量：100% 线性负载 < 1%，100% 非线性负载 < 2%。

(3)输出三相电压不平衡度≤0.5%。

(4)逆变双转换效率：100% 负载≥95.5%，50% 负载≥96%。

3.结构与安装：设备外形尺寸 (W×D×H)≤500mm×850mm×1230mm。

4.人机交互： LCD 触摸屏 + LED 指示灯双显示操作面板，中文操作界面，同步支持图形 + 数字双模式显示，可实现设备状态查看、数据监测及操作控制。

5.设备结构与工艺：

采用类模块化设计结构，模块在线维护时间 ＜ 30 分钟。

全电路板（控制板、接口板、电源板、功率板）须做三防喷涂处理，具备 PCBA 三防漆工艺。

6.并机冗余性能：

▲(1)标配 N+X 并联冗余功能，支持≥4 台设备并机运行，具备根据负载容量自动适配冗余的能力，支持≥4 台并机设备共用同一组电池组。

(2)采用高可靠并机技术，并机通讯线异常时具备完善的系统保护措施（无单点故障），保障并机系统稳定运行。

7.电池管理性能：

▲（1）具备电池直流电压调节功能，可调范围不低于 320～605Vdc，蓄电池单组串联数量可调范围不低于 32～44 节。

（2）具备市电断电后自动关闭服务器的保护功能，避免电池耗尽导致负载非法关机。

8.设备监测与运维：

（1）操作显示屏须具备主机运行状态红 / 黄 / 绿三色指示灯、设备工作状态拓扑图、电池状态检测、负载状态检测功能，支持≥1000 条日志信息存储记录。

（2）具备关键板件及器件生命周期管理与报警功能，可对风扇、电容器、电池等易损易耗部件设置保养周期，到期自动提醒预防性维护。

9.运行环境要求：

▲（1）工作环境温度 0℃～50℃，其中 0℃～40℃满载不降额，40℃～50℃降额后输出能力不低于额定值的 75%。

（2）工作湿度≤95%（25℃，无凝露）。

（3）海拔高度 0～1000 米满载不降额。

▲（4）噪音指标≤70dB@1 米距离。

10.防护与适配：

（1）标配防火级可拆洗防尘网。

▲（2）主机对蓄电池组最大充电电流≥120A，支持根据现场电池容量灵活设置匹配充电电流。

（3）具备浮充、均充、休眠三段式智能循环充电管理功能，支持充电休息模式，严禁蓄电池长期处于浮充状态。

（4）兼容 VRLA 铅酸蓄电池、AGM 电池、胶体电池、锂电池、镍镉电池等主流蓄电池类型。

11.智能监测与通讯：

（1）具备内部电容健康监测及预警功能，可实时监测所有输入、输出滤波电容温度，在关键部件失效前提前预警。

（2）标配智能监控网卡，SNMP 协议支持千兆以太网 (1000Base-T) 及 IPv6，具备 USB 调试接口、网卡复位按键，支持在线重启网卡无需插拔，具备机时模块可以实时统计使用机时。

二、蓄电池核心技术要求

★1.核心规格参数：额定规格 ≥12V120Ah@20Hr。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。）
2.安全性能：

（1）蓄电池外壳阻燃等级须达到 UL94 V-0 级。

（2）具备防漏液专项设计与特性。

3.核心电气性能：

▲（1）容量性能：10h 率容量首次循环≥0.95C10，第三次循环前≥C10；3h 率容量≥0.75C10；1h 率容量≥0.55C10。

（2）大电流放电性能：以 30I10 电流放电 3min，极柱、内部汇流排无熔断，外观无异常。

（3）静置 28 天后容量保持率≥98%。

（4）密封反应率≥97%。

（5）端电压均衡性：开路状态下单体最高与最低电压差值≤20mV；浮充状态 24h 后单体电压差≤50mV；放电状态下单体端电压差≤350mV。

（6）电池间连接电压降△U≤4.8mV。

（7）再充电性能：恒压充电 24h 的再充电能力因素 Rbf24h≥90%。

（8）25℃环境温度下，蓄电池设计浮充寿命≥10 年。

（9）同组蓄电池 10h 率容量试验中，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%。

（10）同组蓄电池内阻偏差≤8%。

4.防酸雾性能：完全充电后的电池以 0.2I10A 电流连续充电 4h，析出气体 PH 值呈中性。

5.安全阀性能：开阀压力 10-35kPa，闭阀压力 3-30kPa。

▲6.耐过充电能力：完全充电的电池以 0.3I10A 连续充电 160h，无变形、无漏液。

7.防爆性能：充电过程中遇明火，电池内部不引燃、不引爆。

8.封口剂性能：在 - 30℃～+65℃环境温度范围内，封口剂无裂纹、无溢流现象。

▲9.过度放电性能：电池过度放电后容量恢复值≥90%。

10.低温敏感性：-15℃环境下 10h 率容量≥0.9C10，外观无破裂、无过度膨胀、无槽盖分离现象。
	1

	2


	低温设备专用水冷系统A

	1.设备要求：工业水冷机

2.流量与回路：双回路，各自独立，各配进出水阀门；供水压力范围：2.5-4.0 bar，一回路流量≥9LPM，二回路流量≥2LPM。

▲3.制冷量：总制冷功率≥18kW或≥15000Kcal/h，其中至少一个回路制冷功率≥15kW。

4.接口安装：配进出水阀门；接口竖直向下，离地≤50cm，；支路管路为304不锈钢或铜质。

5.翅片式冷凝器。

★6.质保要求：整机质保1年，核心部件（压缩机等）1年。（须响应或提供承诺函并加盖投标人公章）
7.控制监控：具有显示屏，具备缺水、超温等保护及故障报警。

8.安全噪音：含漏电、防冻等多重保护；运行噪音≤85dB(A)。
	1

	
	低温设备专用水冷系统B
	1.设备要求：MBE系统真空组件专用水冷系统

2.采用过滤后清洁水源，须配备200um粗滤器。

▲3.出口压力≥0.4MPa，冷却水流量>30L/min。

4.制冷功率≥8kW。

5.总进出水管径≥38mm，采用不锈钢材质。

★6.质保要求：整机质保≥1年。（须响应或提供承诺函并加盖投标人公章。）
	1

	3
	低温设备专用空压机

	1.设备基础要求：静音无油空气压缩机

2.核心额定参数：

（1）额定功率：≥550W，适配电源 110V-220V，支持 50Hz/60Hz 双频可选。

（2）压力控制：压力开关支持 5\8BAR 或 6\8BAR（公斤）至少两档可选，适配现场工况调节需求。

★（3）排气性能：0BAR 工况下最大排气量≥115L/min，7BAR 额定工况下排气量≥40L/min。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。）
（4）储气罐：额定容积 ≥9L，罐体内部须做专项防腐喷涂处理。
3.气源洁净核心性能：

▲（1）采用纯无油润滑活塞系统设计，输出压缩空气油含量为 0。

（2）输出压缩空气常压露点≤+2℃，保障气源干燥度。

4.运行与能耗性能：

▲（1）设备运行噪音值≤53dB (A)（允许 ±5dB 公差），可满足室内安静环境使用要求。

（2）采用自动化启停控制设计，可根据用气压力自动启停，压力与产气量匹配黄金比例，实现低能耗、高出气效率，降低运行成本。

5.核心工艺与材质：

（1）活塞缸套系统采用专属纳米涂层技术，具备低磨损、低噪音、长使用寿命的特性，适配高要求使用场景。

（2）储气罐内部做防锈、防菌专项处理，从源头保障输出气体洁净度与设备使用安全。

（3）设备支持根据用户需求选配消音箱、干燥器或独立干燥机。

6.干燥除菌与过滤性能：配备特殊双层真空干燥和过滤设备，可有效去除压缩空气中的颗粒杂质，同时具备除菌功能，保障高洁净度气源供给，保护下游用气设备。

▲7.安全防护性能：设备内置多重自动保护系统，可在电压、气压、电流等工况异常时自动停机，保障设备运行安全与操作人员人身安全。
	2

	4
	锁相放大器

	▲频率范围：DC至≥ 4MHz
。

输入阻抗：
50 Ω // 5 pF 或 10 MΩ // 5 pF。

动态储备：
> 120 dB
。

▲本底噪声：≤3.5 nV/√Hz @ 100 kHz,或 ≤2.5nV/√Hz@1kHz，或≤10nV/√Hz @10Hz。

参考信号频率分辨率：≥1 nHz
。

内置信号源：正弦幅值：1 μV 至 2Vrms。

▲时间常数与滤波：至少1μs - 3 ks范围。

同步滤波器：低于 1MHz 有效。

解调器数量：≥ 6个。

包含示波器、频谱分析仪、PID功能。

显示与交互：≥5.6英寸。

辅助接口：
4路 AUX 输入， 4路 AUX 输出。

通讯接口：
USB, RS-232, 千兆网口
。
	2

	5
	超导磁体升降台

	1.额定载重：≥500 kg。
▲2.起升高度： 高度范围至少包含340 mm至880 mm。 
3.台面尺寸：≥815 mm × 500 mm。
4.驱动方式：手动液压，通过脚踏操作实现升降。
5.脚轮：配备聚氨酯（PU）材质脚轮，2个万向轮带刹车，2个固定轮，均带防护装置。
	1

	6
	专用金相光学显微镜

	1.核心光学参数：  
（1）放大倍率≥50X-500X，可根据观察需求灵活调节。
（2）光学系统：采用无限远CCIS色差校正光学系统，具备二次色差校正功能，确保成像清晰、无扭曲。
（3）转换器：内定位四孔转换器，四孔端面等高，等高误差＜0.005mm，同轴度误差＜0.03mm。
（4）物镜：配备无限远平场长工作距离金相物镜（宽带镀膜），标配规格为5X/0.12、10X/0.25、20X/0.45、50X/0.75。物镜采用多层宽带镀膜技术，提升成像对比度，具备完全自动校正性能。
2.镜筒与目镜： 
▲（1）镜筒：铰链式三目镜筒，30°倾斜设计，高眼点10X(FN20)，视度可调节；双目镜筒瞳距调节范围48～75mm（可根据需求提供55-75mm调节范围），长时间观察无疲劳感；三目镜筒可轻松安装显微摄影摄像装置，分光比20:80，可根据特殊需求提供正像三目筒（分光比50:50）。
（2）目镜：标配高眼点设计、带可折叠橡胶眼罩的10X/20目镜，双目视度可调；目镜筒配备锁紧螺钉，可固定目镜防止损坏或丢失；可选配10X/22mm目镜，可安装测量和计算用分划板。
（3）防霉处理：镜筒及整机经过特殊防霉处理，确保高温潮湿环境下产品使用性能稳定，延长设备及物镜使用寿命。
3.载物台参数：
★（1）规格：标配载物台面积≥180×140mm，移动行程≥100×80mm，采用三层设计，移动灵活平稳；V型导轨，X、Y向低位同轴调节手轮，左右手位可选择，台面采用硬膜涂层，耐磨耐用。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。）
（2）适配性：可根据应用需求拓展载物台规格，支持不同尺寸样品观察；落射照明器配有调焦机构，调焦行程30mm，微调精度2微米。
4.调焦装置：调焦行程：30mm，粗调与微调同轴设计；微调速度0.2mm/转，微调格值0.0002mm；粗动松紧可调，配备限位装置，防止过度调焦损坏设备及样品。
5.照明系统：
▲（1）光源：采用同轴落射照明系统，标配12V/50W卤素灯，外置开关电源，避免热源影响光学系统；卤素灯可与LED模块（4500K、6000K色温）简单插拔互换，满足不同照明需求。
（2）光阑：内置孔径光阑和视场光阑，可减少杂散光，提高成像对比度，确保图像逼真；视场光阑和孔径光阑可调节，保障视场内照明均匀一致。
（3）可选配置：支持简易偏光套件（检偏插片和起偏插片），可提高偏光观察状态下的图像对比度；可提供透射照明，标配6V/30W卤素灯，可与对应LED模块互换。
6.其他参数：
▲（1）支持样品最大厚度：30mm。
（2）整机结构：全金属结构，坚固耐用，具备整机防霉处理。
▲（3）聚光镜：配备消色差N.A.0.85聚光镜，确保照明光束效果出色；集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，可固定滤色片防止滑落。

（4）传感器尺寸:1/1.8"CMOS。
（5）分辨率:≥6M。
（6）成像区域（对角线）:≥8.92mm。
▲（7）像素尺寸:≥2.4µm * 2.4µm。
（7）实时显示模式（通过USB）:3072 x 2048 @ 30fps,1536 x 1024@50fps。
（8）扫描方式:进行式。
（9）快门模式:卷帘快门。
（10）数据传输:USB3.1。
（11）曝光时间:16us～2 sec。
（12）可聚焦透镜:≥16mm。
（13）功耗:小于1.0W@ 5V。
	1

	7
	防潮柜

	1.设备规格：额定容积≥870升，支持选购防静电配置。
（1）外形尺寸：≥ 长（W）900mm×深（D）600mm×高（H）1890mm。
（1）内置层板：标配5块层板，可根据存放需求灵活调节，承重性能良好。
（3）柜体结构：采用1mm～1.2mm厚钢板制作。  
（4）门体设计：门镶≥3.2mm高强度钢化玻璃，采用防前倾耳式结构；配备平面加压把手锁一体化设计，具备防盗功能，开关便捷且密封严密。
（5）脚轮配置：底部安装可移动带刹车脚轮，便于设备移动及固定；若为防静电机型，脚轮须具备防静电功能。
2.温湿度显示与控制：
（1）显示装置：配备LED超高亮数码显示，温湿度独立显示，清晰易读。
▲（2）显示范围与精度：湿度显示范围0%～99%RH，温度显示范围-9℃～99℃；湿度显示精度±3%RH，温度显示精度±1℃。
（3）控制功能：湿度可手动设定，具备记忆功能，断电后无需重新设定参数。
▲（4）断电除湿：断电后可通过物理吸湿补位功能继续除湿，24小时内箱内湿度上升不超过10%，保障存放物品安全。
	1

	8
	分子束外延专用烘烤箱
	1.核心尺寸与容量：

（1）内胆尺寸（长×宽×高）：≥400mm×300mm×400mm。

（2）有效体积：≥50L。

▲（3）托盘数量：≥2层，支持移动隔板设计，可根据用户需求随时调整隔板高度，操作便捷、人性化。

▲2.加热参数：加热功率≥1200W，采用底部加热方式，搭配优质保温技术及保温材料，减少箱内温度流失，降低能耗，具备环保特性。

3.风道与温度均匀性：

（1）风道结构：采用环形气流设计，强制对流模拟空气循环原理，确保内胆温度高度均匀稳定。

（2）温度控制：采用模糊PID控制，配备菜单式操作界面、可编程智能型程序控制系统及智能型报警系统，高亮度液晶显示屏，集成化超小控制板。

4.温度安全与检测：

（1）温度安全装置：可独立调整温度安全装置，双重保护系统，提升系统安全系数。

（2）耐高温门开关：开门时风机迅速停止，防止箱内温度快速下降，保障作业精度及设备使用寿命。

5.设备材质：

（1）内胆：采用SUS304不锈钢板，耐腐蚀、易清洁。

（2）外箱体：采用优质冷轧板，表面喷塑处理，耐磨损。

★6.控温范围为RT+5℃～250℃。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。）
7.温度显示精度为0.1℃。
★8.温度均匀度（℃）：±0.5℃。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。）
★9.设备质保2年。（须响应或提供承诺函并加盖投标人公章。）
	1

	9
	超声清洗仪
	▲1.设备规格：容量≥30L，超声功率≥600W，超声频率可在28kHz、40kHz之间选择，定时范围0-30min，加热温度0-80℃，加热功率≥500W。
2.核心结构：    
（1）清洗槽：采用≥2.0mm厚304#不锈钢板，表面电镀100um硬铬，对震动面强化处理，有效工作寿命≥10年。
（2）控制系统：数字式高效加热恒温系统+时间控制系统，温度、时间可自由设置，快速加热消毒，清洁更彻底；具备独有脱气功能，实现超声真空清洗。
（3）降噪设计：配备专用降音盖，工作噪音显著低于同类型产品。
（4）标配配件：含304不锈钢网篮（四周防侧漏设计）、不锈钢降音盖、加粗耐热电源线，网篮可提携。
（5）操控系统：全新电子线路驱动，晶闸管控制功率，无极可调、精确可控，效率高；微电脑控制所有工作状态，具备参数记忆功能，可保留前一次设定参数，操作便捷。
（6）整体设计：一体式结构，安装使用方便，无需单独为控制箱搭建支架。
（7）排水设计：配备大口径排水口，排水便捷。；
	1

	10
	陶瓷片加热台
	数显恒温陶瓷片加热台：
1.面板选材有抗腐性能。
2.加热温度可常温至600℃（可调），双层散热层。
	3

	11
	电流源

	1.核心电流参数：
（1）直流电流范围：100fA～100mA，分辨率：100 fA，支持精准调节，满足低电平电流激励需求。
（2）交流电流范围：4pA～210mA峰峰值，可用于元件和材料的交流特性分析。
（3）输出阻抗：≥10¹⁴Ω，确保能为各类负载提供稳定的电流输出，保障测试精度。
2.波形与频率参数：       
（1）输出更新速率：10MHz，可产生100kHz的光滑正弦波。
（2）频率范围：内建1mHz～100kHz频率范围的标准波形和任意波形，可用于复杂可编程负载、传感器信号及噪声仿真。
（3）脉冲参数：可编程脉宽短至5μs，可限制专用元件的功耗；可配合纳伏表（电压源）组合使用，实现50μs的脉冲I-V特性测量和微分电导测量。
3.输出与扫描功能：       
（1）输出电压：可设置0.1V～105V，调节步长为10mV，具备电压极限保护功能，避免过压损坏被测器件（DUT）。
（2）源存储容量：≥65000点，允许直接从电流源执行全面测试电流扫描。
（3）扫描模式：支持线性、对数和自定义三种扫描方式，可通过触发器或定时器以步进式输出预定义序列，适配不同测试场景需求。
	1

	12
	高精度高电压源
	1. 电压范围0-1kV，电流范围0-1A。

▲2. 电压分辨率≤1uV，电流分辨率≤10pA。

▲3. 测试精度达0.02%+300μV和0.04%+300pA。

▲4. 显示分辨率6位半，可4象限测试，采样率≥100ksps。

5. 支持2/4/6线式电阻测量，电阻范围200MΩ。

6. 具有OPP、OCP、OVP方式，标配4.8kHz方波。

7. 支持自动和延时测量，断电自动存储。

8. 标配LAN/RS232等接口，可以控制和存储。
	2

	13
	高阻表
	高精度静电计/高阻表：
1.≥5.0英寸电容式触摸屏。

2.6½位测量分辨率。

▲3.四种测量模式：高阻仪、 电压表、 电流表、 静电计。

4.独立的电流和电压测量。

★5.内置≥±1000V电压源。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。）
▲6.电流量程：≥2pA-20mA，电流分辨率≤0.01fA。

▲7.测量电阻≥1.5EΩ(1.5×1018Ω)。

8.电压建立时间10ms以内。

9.支持脉冲输出，最小可设置脉宽10ms，脉宽设置分辨率≤1ms。

10.可编程电压输出，内置多种电压扫描波形。

11.源-测量同步功能，同步误差时间小于1ms。

12.最低电流量程内的内阻压降＜20μV。

13.低至2nC量程的电荷测量。

14.支持电压测量≥1000V。

15.温度和湿度测量。

16.时域视图，捕获瞬态信号效应和选择指定测量数据。

17.支持数据记录。

18.可选配专用屏蔽测试盒。
	1

	14
	电压表

	电压表/纳伏表:

适用于低噪声、高精度低电压测量，可稳定、可重复地表征低阻材料与器件；可与电流源配套使用，实现高精度电阻测量。

核心参数要求:

1.测量能力：1nV 灵敏度，支持低至 10nΩ 级电阻测量；1s 响应时间下的噪声≤15nV p-p，60ms 下噪声≤ 40-50nV p-p。

2.脉冲同步功能：可与电流源组合实现脉冲信号与测量同步，最大限度降低对温度敏感型被测器件（DUT）的功耗。

3.可与交流直流电流源联动使用，支持增量模式电流反向测量技术,组合可实现电阻测量、脉冲式 I-V 测量和微分电导测量。
	1


2

