## Sheet1
技术参数对照表
序号 | 名称 | 采购需求详细参数 | 是否满足参数要求 | 供应商实际参数 | 提供检测报告所需成本（元） | 备注
1 | ●外延专用不间断供电电源 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | 2.电气核心性能： ▲(1)输出功率因数 = 1.0，输出电压稳定精度≤±0.1%。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 6.并机冗余性能： ▲(1)标配 N+X 并联冗余功能，支持≥4 台设备并机运行，具备根据负载容量自动适配冗余的能力，支持≥4 台并机设备共用同一组电池组。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 7.电池管理性能： ▲（1）具备电池直流电压调节功能，可调范围不低于 320～605Vdc，蓄电池单组串联数量可调范围不低于 32～44 节。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 9.运行环境要求： ▲（1）工作环境温度 0℃～50℃，其中 0℃～40℃满载不降额，40℃～50℃降额后输出能力不低于额定值的 75%。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 9.运行环境要求： ▲（4）噪音指标≤70dB@1 米距离。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 10.运行环境要求： ▲（2）主机对蓄电池组最大充电电流≥120A，支持根据现场电池容量灵活设置匹配充电电流。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 二、蓄电池核心技术要求 ★1.核心规格参数：额定规格 ≥12V120Ah@20Hr。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。） |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 3.核心电气性能： ▲（1）容量性能：10h 率容量首次循环≥0.95C10，第三次循环前≥C10；3h 率容量≥0.75C10；1h 率容量≥0.55C10。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲6.耐过充电能力：完全充电的电池以 0.3I10A 连续充电 160h，无变形、无漏液。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲9.过度放电性能：电池过度放电后容量恢复值≥90%。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
2 | 低温设备专用水冷系统A | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲3.制冷量：总制冷功率≥18kW或≥15000Kcal/h，其中至少一个回路制冷功率≥15kW。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ★6.质保要求：整机质保1年，核心部件（压缩机等）1年。（须响应或提供承诺函并加盖投标人公章） |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
| 低温设备专用水冷系统B | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲3.出口压力≥0.4MPa，冷却水流量>30L/min。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ★6.质保要求：整机质保≥1年。（须响应或提供承诺函并加盖投标人公章。） |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
3 | 低温设备专用空压机 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  |  | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ★（3）排气性能：0BAR 工况下最大排气量≥115L/min，7BAR 额定工况下排气量≥40L/min。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。） |  |  | / | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 3.气源洁净核心性能： ▲（1）采用纯无油润滑活塞系统设计，输出压缩空气油含量为 0。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 4.运行与能耗性能： ▲（1）设备运行噪音值≤53dB (A)（允许 ±5dB 公差），可满足室内安静环境使用要求。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲7.安全防护性能：设备内置多重自动保护系统，可在电压、气压、电流等工况异常时自动停机，保障设备运行安全与操作人员人身安全。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
4 | 锁相放大器 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲频率范围：DC至≥ 4MHz 。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲本底噪声：≤3.5 nV/√Hz @ 100 kHz,或 ≤2.5nV/√Hz@1kHz，或≤10nV/√Hz @10Hz。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲时间常数与滤波：至少1μs - 3 ks范围。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
5 | 超导磁体升降台 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲2.起升高度： 高度范围至少包含340 mm至880 mm。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
6 | 专用金相光学显微镜 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | 2.镜筒与目镜： ▲（1）镜筒：铰链式三目镜筒，30°倾斜设计，高眼点10X(FN20)，视度可调节；双目镜筒瞳距调节范围48～75mm（可根据需求提供55-75mm调节范围），长时间观察无疲劳感；三目镜筒可轻松安装显微摄影摄像装置，分光比20:80，可根据特殊需求提供正像三目筒（分光比50:50）。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ★（1）规格：标配载物台面积≥180×140mm，移动行程≥100×80mm，采用三层设计，移动灵活平稳；V型导轨，X、Y向低位同轴调节手轮，左右手位可选择，台面采用硬膜涂层，耐磨耐用。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。） |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 5.照明系统： ▲（1）光源：采用同轴落射照明系统，标配12V/50W卤素灯，外置开关电源，避免热源影响光学系统；卤素灯可与LED模块（4500K、6000K色温）简单插拔互换，满足不同照明需求。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 6.其他参数： ▲（1）支持样品最大厚度：30mm。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 6.其他参数： ▲（3）聚光镜：配备消色差N.A.0.85聚光镜，确保照明光束效果出色；集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，可固定滤色片防止滑落。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 6.其他参数： ▲（7）像素尺寸:≥2.4µm * 2.4µm。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
7 | 防潮柜 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | 2.温湿度显示与控制： ▲（2）显示范围与精度：湿度显示范围0%～99%RH，温度显示范围-9℃～99℃；湿度显示精度±3%RH，温度显示精度±1℃。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | 2.温湿度显示与控制： ▲（4）断电除湿：断电后可通过物理吸湿补位功能继续除湿，24小时内箱内湿度上升不超过10%，保障存放物品安全。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
8 | 分子束外延专用烘烤箱 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | 1.核心尺寸与容量： ▲（3）托盘数量：≥2层，支持移动隔板设计，可根据用户需求随时调整隔板高度，操作便捷、人性化。 |  |  | / | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲2.加热参数：加热功率≥1200W，采用底部加热方式，搭配优质保温技术及保温材料，减少箱内温度流失，降低能耗，具备环保特性。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ★6.控温范围为RT+5℃～250℃。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。） |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ★8.温度均匀度（℃）：±0.5℃。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。） |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ★9.设备质保2年。（须响应或提供承诺函并加盖投标人公章。） |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
9 | 超声清洗仪 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲1.设备规格：容量≥30L，超声功率≥600W，超声频率可在28kHz、40kHz之间选择，定时范围0-30min，加热温度0-80℃，加热功率≥500W。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
10 | 陶瓷片加热台 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
11 | 电流源 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）
12 | 高精度高电压源 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  |  | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲2. 电压分辨率≤1uV，电流分辨率≤10pA。 |  |  | / | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲3. 测试精度达0.02%+300μV和0.04%+300pA。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲4. 显示分辨率6位半，可4象限测试，采样率≥100ksps。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
13 | 高阻表 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  |  | 请提供产品全部参数（尽量详细）
|  | ▲3.四种测量模式：高阻仪、 电压表、 电流表、 静电计。 |  |  | / | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ★5.内置≥±1000V电压源。（响应此参数或提供所投产品彩页或附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章。） |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲6.电流量程：≥2pA-20mA，电流分辨率≤0.01fA。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
|  | ▲7.测量电阻≥1.5EΩ(1.5×1018Ω)。 |  |  |  | 1、请单独提供与本项内容对应的参数，如有正偏离或负偏离可注明。 2、如提供检测报告的请提供检测报告成本报价。
14 | 电压表 | 一般参数（详见“详细技术要求”） |  |  | / | 请提供产品全部参数（尽量详细）

## Sheet2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291