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[bookmark: _Hlk174960173]注：
（1）用户需求书中标注“★”条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效；
（2）用户需求书中标注“▲”条款为主要货物技术指标要求的重要参数；
（3）用户需求书中标注“●”条款为本项目的核心产品，投标人应在报价表中清晰列明所投产品名称、规格型号、品牌、数量、单价。
I  商务要求
	序号
	条款名称
	说  明

	1. 
	资格要求
	详见本项目招标文件第一部分投标邀请“投标人资格要求”。

	2. 
	交货地点
	东莞松山湖大学创新城D2栋1层或甲方指定地点。

	3. [bookmark: _GoBack]
	★交货期
	2026年10月15日前将全部货物运抵现场，并根据招标人要求完成安装调试及验收前测试。

	4. 
	★付款方式
	1.双方签订本合同后，45个日历日内招标人以银行转账方式向中标人支付合同价30%预付款，货物到达招标人指定的地点且货物安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，并且招标人收到中标人开具的项目全额发票后，在45个日历日内，招标人以银行转账方式向中标人支付合同总价的70%的合同尾款。付款前中标人须提供如下资料给甲方：①合同复印件；②中标人开具的结算金额与合同金额等值的增值税专用发票；③验收报告复印件；④中标通知书复印件。
注意：中标人应在招标人支付货款前，将符合国家及地方财政规定的发票以及招标人所要求资料送至招标人单位，发票抬头名称与招标人单位名称一致。付款时间以付款款项划出之日为准。因中标人未按照要求向招标人提供请款资料，导致招标人延期付款的，由此产生的法律责任，由中标人自行承担。

	5. 
	报价要求
	本项目以人民币报价，报价包含：
1.报价包含设备的购置费、包装费、人工费、保险费、安装调试费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。
2.货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。
3.供应商所投产品为：①国产产品报价均应包含所有的税费。
4.不能在报价之外还有其他费用出现。
注：投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

	6. 
	★质保期
	1.自设备最终验收合格并交付使用之日起不少于一年，若设备原厂家承诺的免费质保期高于前述标准的，按原厂家的免费质保期执行，所需费用包含在本项目总报价中。
2.质保期内，如货物非因招标人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责免费维修或更换。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

	7. 
	售后服务要求
	1.售后保修服务故障响应：
中标人应在接到招标人的服务通知后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，须对设备进行维修，如设备维修预计时长超15个日历日，须在原设备送修之日起15个日历日内提供备用机并安装调试完毕，保证招标人相关工作继续正常运行。
2.技术支持：
要求在保修期内提供7×24 小时（即每周7天，每天24小时）技术支持服务，中标人应提供本单位的热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接收设备使用人员提出的各种技术问题，并在24小时内提供解决方案，并对于每个问题都有闭环跟踪机制。在远程维护无法解决问题的情况下，需派遣技术人员上门解决。
3.培训服务：
中标人须向招标人提供详细的培训计划，负责对采购人方技术人员进行系统性培训（包括但不限于设备使用培训、操作维护培训等），使其掌握设备的使用技能。中标人应按照招标人指定的时间、地点（东莞理工学院松山湖校区国际合作创新区4A1003实验室）向招标人提供专业的培训服务，并向提供设备的使用流程视频，培训所需全部费用（含培训、交通、食宿等）均由中标人负责。

	8. 
	包装、运输、保管及保险要求
	1.中标人提供的货物须是制造商原装出厂的、全新的、未使用过的、包装完好（有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞措施）的产品，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准、产品出厂标准及招标文件要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。
3.各种设备需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕物。

	9. 
	安装调试
	1.所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试。
2.中标人应当依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、安装并调试至正常运行的最佳状态。
3.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.投标人应保证设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如中标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由中标人免费提供。

	10. 
	验收要求
	1.验收期：中标人书面向学院验收组织部门提交经招标人代表签字的验收申请，验收组织部门收到申请之日起在7个日历日内按采购需求及合同的有关规定组织履约验收。
2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3.验收由招标人组成验收小组进行，项目验收标准包括检查全部设备是否实现了招标人所要求的功能，是否与中标人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。如验收不合格，中标人无条件对产品进行调试、替换，直到验收合格，由此造成招标人损失的，中标人应予赔偿全部损失及支出，招标人对产品的验收并不当然免除中标人的产品质量保证责任。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。
4.因产品质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由招标人承担；不符合质量标准的，鉴定费及招标人的损失由中标人承担。



II  技术要求
一、设备需求清单：
包组1
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	在线电学检测设备
	1、载物台尺寸：6寸；
2、X/Y轴行程：155mm×155mm，Z轴高度调节：10mm，θ轴旋转角度：微调±8°；
3、最大输出电压：±210V；
4、最大输出电流：±3.03A（连续波）/±10.5A（脉冲）；
5、电压测量分辨率（最小值）：0.1μV；
▲6、电流测量分辨率（最小值）：100fA；
7、软件实现自动化测试，具备数据保持和后处理功能；支持连续波和脉冲IV测量，适配MOS器件、肖特基二极管和欧姆接触测试；
8、6寸手动半导体探针台：载片台X/Y轴行程155mm×155mm，分辨率5μm，150mm范围内平面度＜10μm；Z轴高度调节10mm，接触/分离行程0~3mm可调；θ轴精细微调±8°，角度分辨率7.5×10⁻³梯度；分离升降200μm，分离重复精度＜1μm；显微成像系统为三目立体变焦显微镜（放大倍率15~100x，6.7x变焦比），支持C接口相机拓展，兼容200万像素60fps HDMI输出模块，LED环形同轴照明长寿命无频闪；电气隔离信号 屏蔽层绝缘＞200GΩ，电容80pF；
★9、高精度半导体参数分析仪：电压输出范围±210V，电流输出范围±3.03A（连续波）/±10.5A（脉冲）；输出电压分辨率最小1μV，输出电流分辨率最小1pA；电压测量分辨率最小0.1μV，电流测量分辨率最小10fA；
10、半导体器件IV特性表征套件：包含MOSFET测试（转移/输出特性曲线、阈值电压Vth提取、跨导Gm自动计算、导通电阻Ron和漏电流Idoff参数分析）；二极管/肖特基测试（正向IV特性曲线、开启电压和正向导通压降提取、反向击穿电压测试、反向漏电流高精度测试、非线性拟合及理想因子计算）；三极管BJT测试（输入/输出特性、放大倍数β和截止电流测试）；欧姆接触测试（TLM测试模式、接触电阻和方块电阻自动拟合计算）；通用功能（线性/对数/脉冲扫描测试、实时曲线绘制、数据自动存储、CSV/Excel/TXT导出及报表生成、测试模板保存及一键重复测试）。
	套
	1

	2
	●双面曝光机（核心产品）
	▲1、6英寸圆形晶圆，兼容4"~6"标准圆片及不规则碎片，配有1个晶圆装载台；
2、标准配置为汞灯，波长：支持 365nm(i-line), 405nm(h-line), 436nm(g-line)，光强：365nm ≥ 20mW/cm², 405nm ≥ 40mW/cm²；
3、曝光模式：真空接触、软接触、硬接触、接近式；
4、曝光间距：间距设定范围：1-999um，设定精度：1um；
5、移动范围：X,Y: ≤ ±5mm θ: ≤±5°；移动精度：X,Y: ≤ 0.1um θ: ≤±4e-5°；
★6、分辨率：Vacuum + Hard Contact ≤ 0.8 µm；Hard Contact ≤ 1.5 µm；Soft Contact ≤ 2.0 µm；Proximity ≥ 3.0 µm.；
★7、正面套准精度：≤ 0.5um；背面套准精度：≤ 1um；
▲8、光强均匀性≤2.0%；
9、掩模板3.5”，5”，7”；
10、软件与操控：图形化控制软件（基于Windows）：工艺编程、实时监控、用户分级管理；专用摇杆：控制显微镜、对准台移动；
11、设备彻底翻新，出厂年限在10年内。
	台
	1

	3
	划片机
	▲1、加工产品尺寸：4寸产品向下兼容（可改造后作业六寸产品）；
2、铁环尺寸：6寸铁环配套寸料盒；
3、上料方式：兼容单个铁环上下料和料盒上下料两种方式；
4、X-Y轴行程：110mmx110mm；
5、Y轴最小分辨率：±1μm；
6、旋转Z轴：回转角度120°；
7、FX轴行程：140mm；
8、划刀角度调整：45~ 60°；
9、划刀头负荷调整范围：2.5~15g（可更换硬件增大负荷力）；
10、划片定位精度：±2um；
11、划片槽宽 / 划深：3~5 μm / ≤3 μm；
12、切割道最小宽度：12μm；
13、视觉系统：高清 CCD + 轮廓预扫描自动识别Bar条数量 + 自动找平；
14、软件具备SECS功能及自动调档功能。
	台
	1

	4
	裂片机
	▲1、加工产品尺寸：4寸产品向下兼容（可改造后作业六寸产品）；
2、铁环尺寸：6寸铁环配套寸料盒；
3、上料方式：兼容单个铁环上下料和料盒上下料两种方式；
4、X-Y轴行程：110mmx110mm；
5、Y轴最小分辨率：±1μm；
6、裂片F轴：55mm；
7、裂片F轴分辨率：1um；
8、最大崩边尺寸≤10μm；
9、切割道最小宽度：12μm；
10、裂片重复精度：±1μm；
11、软件具备SECS功能及自动调档功能。
	台
	1

	5
	显微镜
	1、无限远轴向色差校正光学系统及横向色差校正及反差增强的复消色光学系统，提高分辨率，彻底消除杂散光等干扰因素；
2、采用光陷阱技术，防止眩光，提高成像质量；
3、具备光强记忆功能，当转换物镜时，光强自动调节至合适的亮度；
4、反射光4位功能模块盒，带有位置编码。具有明场、ADF高级暗场观察功能和预留偏光、DIC模块位置；
5、ADF高级暗场技术：极黑背景，将杂散光的干扰最小化，减少光学照明系统的纵向色差，可以辨别最细密的组织；
6、具备自动节能功能，显微镜停止使用超过15分钟后，显微镜自动切断电源，保护灯泡及电路板，从而大大提高显微镜的使用寿命；
▲7、物镜：平场半复消色差物镜，增强短波长透过率是在传统平场半复消色物镜的基础上进一步校正色差和应变最小化，增强短波长的透过率，并增强反差：
（1）5x/0.13 HD M27, 10x/0.25 HD M27；
（2）20x/0.40 HD M27, 50x/0.75 HD M27；
（3）100x/0.85 HD M27；
8、50及100X物镜带有可伸缩保护设计，目镜：宽视场双目观察目镜，10x/23高眼点；
9、调焦机构采用诣波齿轮控制，不会因外界温度和振动而影响分析；
10、采用长寿命高亮度LED光源照明，使用寿命不低于60000小时；
11、目镜：宽视场双目观察目镜，10x/23高眼点，带视度补偿目镜，配置预装十字线测微尺。观察视域大而舒适。双目镜筒为铰链式，眼点高低可调；
12、研究级高分辨率彩色摄像头：
（1）芯片尺寸：≥1/1.7英寸,≥ 7.45mmx5.63mm；
（2）基础分辨率：≥12.3 Megapixels: 4032 (H)×3044 (V)；
（3）4k高清预览与录像功能，最大预览速度（满幅）：≥30帧/秒 @3840 x 2160；
（4）可通过无线连接电脑、ipad，或通过DMI连接高清显示器操作使用；
（5）像素大小：≥1.85um X 1.85um；
（6）增益：0-27x增益可调；
（7）数据接口：HDMI, USB 3.0 Type C, Ethernet, Micro-D；
（8）单张拍摄最长曝光时间≥1s；
13、物镜转换器：5孔对中物镜转换器含位置编码；
14、机械式载物台：标准载物台XY方向移动范围75x30 mm；
15、图象处理分析软件：原厂中文软件，软件部分有几何参数测量、加载标尺、加载标注、景深扩展、图像拼接、图像调整，导出测量数据至EXCEL格式存储图像（原始图像与测量数据分层保存）等。
	台
	1

	6
	扩晶机
	用于加热、拉伸、扩晶、固膜。
	台
	5

	7
	晶圆贴膜机
	1、适用于蓝膜、UV膜、PET衬底膜和双层膜；
2、超薄晶圆的的微孔贴膜台盘。适用3-6寸晶圆；
3、加热的且带弹力的贴膜台盘，最小衬底厚度100um；
4、贴膜滚轮压力可调设计；
5、配备圆周刀和横切刀；
6、可选配的离子风棒静电去除装置；
7、体积小，桌面摆放型。
	台
	4

	8
	引线键合机
	1、金丝球压焊头手控XY范围不小于15mm×15mm；
2、压焊头手控Z行程不小于14mm；
3、工作台Z行程可调范围不小于18mm；
4、工作台XY范围不小于250mm×270mm；
5、线夹Z行程不小于1.2mm；
6、超声功率可调范围0～3W；
7、程控压力范围10～100g；
8、线径：18μm～50μm；
9、打火盒：N-EFO（-3500V）；
10、同机可完成球焊和楔焊工艺；
11、金丝球大小：线径的1.5～4倍（可调）；
12、热夹持台温度可调范围：室温～300℃；
13、供线装置：2″线轴；
14、操作菜单：7″TFT彩屏，中文菜单；
▲15、配备CCD视频演示功能；
16、外形尺寸：650 mm×650 mm×400mm；
17、设备重量：约70kg。
	台
	1



包组2
	序号
	项目名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	配电系统
	1、低压配电柜至末端配电设备内元器件应有“3C”认证；
2、箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理；
3、箱体需为全封闭型，箱门上需装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁；
4、箱内设备需包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线；
5、需配置接地端子，使箱体可以接地；
6、装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连；
7、电箱内一次元器件（断路器、接触器、热继电器、双电源切换开关、浪涌 保护器），所有一次元件的品牌必须统一；
8、照明系统选用高效LED灯作为光源；
9、整体一体化密闭结构，外表面平滑无死角、无外露螺丝、无散热格栅，不易积尘，支持无尘布 + 75% 异丙醇反复擦拭消杀；
10、灯体边框采用阳极氧化铝合金，扩散板采用抗黄变 PC 材质；
11、灯体全周连续硅橡胶密封垫圈，杜绝灰尘、水汽从缝隙渗入，防止洁净室压差串风；
12、灯具具备国家 3C 强制认证；
13、防爆灯具级别IIC，具备防爆电气 CCC 强制性认证证书；
14、交货时提供合格证、出厂检测报告、说明书。
	套
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	消防、安防、气体报警系统
	1、消防应急灯(双头灯)、消防应急标志灯(安全出口灯) LED、疏散方向双向标志灯 LED、疏散方向单向标志灯 LED，自带蓄电池持续时间不小于90min，疏散指示灯、楼层标志灯、安全出口标志灯采用 1W A型 集中电源集中控制，应急照明灯 4W A型 集中电源集中控制 光通量>400lm，壁装疏散指示灯据地0.3米安装、楼层标志灯据地2.2米安装、安全出口标志灯门框上0.1m安装；
2、消防广播（吸顶式），扬声器(吸顶式,3W)吸顶安装，工作电压：DC24V；
3、智能型感烟探测器编码型；监视电流小于等于0.3mA(24V)；报警电流小于等于1mA(24V)；
4、声光警报器编码型，距地2.2m安装，声光报警(>85分贝)，工作电压：DC24V；
5、自动报警系统接入建筑物原有消防自动报警系统，具有火灾报警、联动控制、紧急广播、监察和报告系统及各组件的运作情况等功能。
6、消防排烟轴流风机；风量：36000 CMH，余压：1000 Pa，功率：18.5kW/380V/50HZ，转速：1450r/min；，噪音等级：≤89dB（A），280℃能正常运转不低于30分钟；
7、消防产品 3C 强制性认证证书。
8、室内半球型摄像机，枪式摄像机；
9、传感器类型1/2.7英寸CMOS，像素400万，分辨率2560×1440；
10、防护等级：符合IP66，IK10，可靠性高，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境，含支架；
11、支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；
12、摄像机传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。
13、气体侦测报警主机配置15”寸触屏，不低于24路浓度（mA信号输入），不低于24路报警输出 （开关量-接报警灯），RS485、TCP/IP外接通讯，电源AC220V，一体式壁挂安装；
14、气体侦测器泵吸式,输入电源需求：24VDC，-15 至 +10%,输出类型：报警继电器输出（用于警报1、警报2和故障的3个继电器），可配置的NO（常开）或 NC（常闭），可设置锁存或非锁存，Modbus/TCP以太网/以太网供电 (PoE)数字通讯，4-20mA电流模拟量输出,使用环境温度：(0°至 40°C)；
15、侦测气体种类：NH3、SIH4、CL2、BCL3、HBr共5种。
16、气体探测器扩散式,输入电源需求：24VDC，-15 至 +10%,输出类型：报警继电器输出（用于警报1、警报2和故障的3个继电器），可配置的NO（常开）或 NC（常闭），可设置锁存或非锁存，Modbus/TCP以太网/以太网供电 (PoE)数字通讯，4-20mA电流模拟量输出,使用环境温度：(0°至 40°C)；
17、探测气体种类：CF4、SF6、CHF3共3种。
	套
	1

	3
	●空调系统（核心产品）
	1、四管制风冷热泵模块机组，QL=71.9kW，0r=64.9kW，供回水温度:12/18°，N=19.6kW运行重量.500KG，热水供回水温度:37/32°；
2、风冷热泵模块机组，QL=151.3kW， N=40.0kW运行重量.930KG，冷冻水供回水温度:12/18°；
▲3、模块机组为一级能效等级，机组制冷工况下，综合部分负荷性能系数IPLV≥4.30，提供中国节能产品认证证书以及中国能效网能效等级截图；
4、模块机组采用高效涡旋压缩机，高效稳定，低噪音，提升机组整体能效；
5、产品主制冷系统回路要求采用知名品牌电子膨胀阀，控制精度高，调节范围广，实现PID精确控制。动态过热度调节，出水温度稳定；制冷系统实现实时动态匹配，水温控制的精度更高，充分提升系统内每一个部件的最佳效能。使得机组可以在任何负荷时稳定运行，自动适应多变的环境温度，彻底解决制冷系统的振荡问题。
6、产品水侧换热器采用双系统交叉流不锈钢钎焊板式换热器，部分负荷时水流量不变，换热效率高，抗冻能力强；
7、整机隔震设计，多重降噪处理，具有夜间静音模式，夜间静音运行时，噪音降低到62dB；
8、洁净新风机组风量16500m3/h，机外余压600pa，风量4850m3/h，机外余压400pa，箱体采用无冷桥内框架设计，在提供足够强度的同时，彻底断绝冷桥。机组的面板采用防腐蚀刚性材料、避免导热部件的直接接触，保温性能达到国标要求，彻底消除冷桥，杜绝冷量漏失。组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以≥30mm厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥40kg/m³，并保证外壁不产生结露现象。
9、采用先进科学的密封结构和成型工艺，箱板及各功能段之间连接应确保保温性能，确保良好密封性，杜绝冷桥现象出现。
▲10、机组漏风率：机组保持静压1000Pa，机组漏风率小于0.03%；提供由第三方检测机构出具的结果满足上述参数要求的有效检测报告扫描件。
▲11、机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。空调箱体的强度需满足标准执行GB/T 14294-2008的要求；机组≥30000CMH风量、1000Pa静压时50mm箱体变形量≤0.5mm/m；提供由第三方检测机构出具的结果满足上述参数要求的有效检测报告扫描件。
12、干表冷器适用范围风量：2700~3815 CMH；
13、盘管排数：≥2，厚度≤20cm（包括框架）；
14、冷却能力：10~20 Kw，考虑≥10%的额外余量；
15、进风干球温度：23 ℃；
16、出风干球温度：19 ℃；
17、冷水盘管水流量：1.5~3.5 CMH；
18、冷水盘管进出水温：14/19 ℃；
19、迎面风速：≤2.3 m/s；
20、最大风阻：≤25 Pa；
21、集管侧部接管，带防护套板，框架与集水盘均为不锈钢材质；接管方向同气流方向；
22、干盘管水管为铜管、鳍片为铝质、鳍片需蓝波处理；
23、安装方式洁净区静压箱内90°垂直安装。
24、FFU高效过滤器箱体规格尺寸：1175×1175×275mm/1175×575×275mm，0.8mm镀铝锌板。过滤效率≥99.995%，粒径≥0.5μm的微粒采样技术不得超过3粒/min；
25、滤芯高度应≥75mm，密度在3.0-3.7mm，初阻力≤130±10%Pa；
26、风机采用直流无刷调速电机，噪音≤55dB（A），风速0.45m/s，风速均匀性≤20%，震动<0.8mm/s；电机具有过载保护装置，电机绝缘等级等于或优于B级。风机进风口须设置无纺布过滤网的安装卡口；
27、为实现智能化，需采用群控的方式对所有FFU进行集中控制和监控，控制FFU运行、停止和设置转速，监控FFU的状态和故障，竣工验收时需达到用户最终的使用要求。
28、防爆离心风机适用范围风量：1500~8050 CMH，全压：900~1700 Pa，功率：1.1~2.2kW/380V/50HZ，防爆等级ⅡC T4，转速：2900r/min；
29、减震器隔震率不低于95%；
30、应提供由原厂润滑的风机轴承，轴承寿命（L10）不少于100000小时；
31、风机叶轮采用一体化整体叶片制作工艺；
32、风机入口处和叶轮装配处，需实现0.5mm等间距对接，不得出现叶轮运转磨擦入口钟象，等间距对接误差不得>0.1mm；
▲33、风机满足GB/T3836.1-2021和GB/T3836.2-2021标准，投标时需提供防爆合格证扫描件。
空调水系统加药设备 
34、最大加药量：5L/h，N=1.5kW/380V；
35、流体：冷冻水/冷却水/热水（7~55℃）；
36、自带控制柜及启动柜空调系统定压补水装置适用范围介质：冷冻水/中温水/热水。
37、立式（囊式）气压罐定压设备：容积0.4立方米，调节/有效容积0.16立方米，工作压力1.0Mpa；
38、变频补水泵：流量1.0CMH，扬程15.0M，功率：1.5kw/3P/380V/50Hz，水泵一用一备；
39、闭式（补）水箱：耐热不锈钢SUS304，含热镀锌支持架台，容积1.0立方米；
40、设备厂商配套提供水泵避震装置及底座；
41、设备自带启动（控制）柜，另启动柜应满足启动方式要求；自控自带，预留通讯接口。
42、酸碱废气处理装置风量：50000m3/h，玻璃钢圆筒式结构, 一体成型，经久耐用；
43、由填料过滤层、喷淋装置、脱水层、耐酸循环水泵、自动检测加药系统等部分组成；塔身装有液体分布器，气液两相传质面大，对废气中有害成份吸收效率高；循环水箱自动补水，无需专人值守；
44、连接方式：法兰连接、软连接；
45、性能：废气处理净化效果≥90%；
▲46、风机按照GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》进行检测，所检项目均合格，其能效等级为 1 级，投标时需提供第三机构检测报告扫描件；
▲47、风机按照JB/T 9536-2013进行户外防腐等级WF2测试，测试结果为合格，投标时需提供第三机构检测报告扫描件。
	套
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	排风及废气处理系统
	1、有机废气处理装置风量：5750m3/h；
2、对于有机气体过滤，要求采用活性炭处理，活性炭着火点大于350°C；
3、整体模块滤芯段的过滤初阻力不高于230帕，穿过滤料层的风速不高于0.5m/s；
4、过滤模块的性能过滤效率大于90%；
5、过滤模块可以满足循环使用2-3次，模块设计不容许为一次性产品，模块的灌装口要求为快开、快装式，不容许采用塑料螺丝类易损紧固件。
6、电加热水洗尾气处理设备总处理量≥600LPM；
7、屏幕显示进气、排气压力、水箱温度、排气温度等并具有历史数据可追溯，屏幕大小为7寸；
8、监测进、排气口压力，堵塞时有报警符合要求；
9、液位过低切断循环水泵运转；
10、液位过高及时切断进水避免产生漏水漏液故障（进水口加装自动断水电磁阀）；
11、设备底部安装防漏检测装置；
12、光电液位传感器；
13、预留运行、警告、报警等I/O接口；
14、加热腔体温度650-800℃偏差≤50℃；
15、尾气出炉设计使用循环抽水一体的立式泵；
16、加热棒使用寿命＞1年；
17、进气口6个（KF40）；
18、加热腔体便于清洁，且配备超温保护和报警功能；
19、进气三通阀全部放置在设备顶部，增大设备内部空间；
20、设备按设定程序自主运行，故障时有提示报警信息，并具有相关报警连锁；
21、提供设备使用说明书、电气线路图、备件耗材清单各一套；
22、所有记录必须全面，进气、排气、漏液、水压、气体压力等各类报警有记录；
▲23、加热棒防腐蚀设计必须非直接接触工艺气体，加热棒排布方式需环绕式，不允许使用十字型排布；
24、通过SSR模块以达到控温效果；
▲25、因受现场空间限制，设备机壳尺寸不得大于 900*1035*1979mm。
	套
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	纯水及工艺冷却循环水系统
	1、产量要求：一级RO水1.1立方/h，超纯水2立方/h；
2、水质关键指标：超纯水电阻率需≥18M .2Ω ・CM，TOC（ppb）≤20；
3、压力要求：送水压力需≥2.5kg/cm²；
4、主机进水无特殊要求，单机占地面积小于3 平方米，工作时噪音低，工作电压 380V/450v,三相 50HZ标准电源；
5、水质水质应符合实验室需求中实验用水标准及设计要求；
6、主机产水流量应满足实验室用水需求及设计需求；
7、主机可编程界面，操作简单，阅读面板需显示出主机监控和可显示流量、电导率和温度值，最长达14天，还需显示工作时间和参数值；
8、储水箱无死角，水箱内壁光滑度小于1um，配有除菌复合过滤器；
9、主机定时循环冲洗，具有预检监控，电压安全保护、微型电路器保护、泵热超载保护。主机可输出模拟信号至 PLC，用于电导率监控；
10、环路内有足够的水量水流用于环路循环,水量>500L/H；
12、安装调试后需提供第三方水质检测合格报告；
（1）撬装循环冷却水机组：
（2）流量：≥250L/min；
（3）供水温度：18~23℃；
（4）压力：0.3-0.6MPa；
（5）名义功率：30HP；
（6）水泵要求：变频。
	套
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	废水收集系统
	1、废液收集设备：酸碱和有机各一套；
2、连接管道及大口径漏斗，材质：特氟龙管/不锈钢；
3、自带控制柜启动柜；
4、集成隔膜泵液位开关感应启动；
5、1000L吨桶，材质：PE。
	套
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	压缩空气及真空系统
	1、风冷变频无油式空压机，排气量≥1.58 m3/min，排气压力0.8Mpa，额定功率11~15Kw，电源380V/50Hz，启动方式变频启动，自带控制柜及启动柜，含通讯接口；
2、冷干机，空气处理量≥2.0m3/min，进气温度≤80 ℃，进气压力0.4~1.0 Mpa，压力损失≤0.03 Mpa，压力露点2~10 ℃，自带控制柜及启动柜，含通讯接口；
3、吸附式干燥机，空气处理量≥2.0 m3/min，功率：2.0KW，进气温度0~45 ℃，进气压力0.6~1.0 MPa，常压露点-70 ℃，自带控制柜及启动柜，含通讯接口；
4、不锈钢储气罐，容积2.0m3，工作压力1.0MPa，材质304 不锈钢，带安全阀、压力表、排水器等；
5、前置过滤器（含疏水装置），空气处理量2m3/min，工作压力1.0MPa ，过滤精度1μm；
6、后置过滤器（含疏水装置），空气处理量2 m3/min，工作压力1.0MPa，过滤精度0.1μm；
7、精过滤器（含疏水装置），空气处理量2m3/min，工作压力1.0MPa，过滤精度0.01μm；
8、油润滑风冷旋片式真空泵机组：
9、真空度：680 mmHg；
10、绝对压力：P=100mbar；
11、抽气速率：80 Am3/h；
12、功率：3.0 Kw；
13、电源：3P/380V/50Hz；
14、不锈钢真空罐；
15、容积：2000L；
16、工作压力：-1.0 MPa；
17、电控箱、控制箱、含通讯接口；
18、自带滤筒等配套设备及消声器。
	套
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	惰性气体系统
	一、高纯惰性气体手动吹扫气瓶架：
1、适用气体：Ar、He、O2；
2、流量：40 L/min；
3、手动型，1/4"系统单瓶供应；
4、机械式压力平衡阀控制；
5、手动切换、手动吹扫；
6、高压端吹扫及保压；
7、进出口端过滤(0.1μm Gasket filter and 0.003μm line filter)；
8、高、中、低压端压力表
9、材质SUS316LEP管配件+隔膜阀+针阀配置
10、盘面高压侧G5/8"，低压侧1/4",采用平衡阀技术确保稳定的出口压力和流量。
二、高纯惰性气体阀门分配盘VMP：
1、适用气体：Ar、He、O2、PN2；
2、手自动型、一进四出；
3、主Stick 手动阀+扩展阀+压力表；
4、各Stick手动阀+调压阀+压力表+手动阀；
5、EP管配件。
三、液氮罐及气化器一体机：
1、有效容积:3m3；
2、最高工作压力:1.0~1.6MPa；
3、内胆SS30408,外壳Q245R；
4、空温式汽化器100m³/h；压力P=1.0~1.6MPa；
5、汽化器铝合金材质；
6、SS30408双路调压阀组；
7、调压阀处理量 G=100m3/H，压力P=0.8Mpa。
四、PN2纯化器及配套装置：
1、氮气POU纯化器设备；
2、额定气体流量：5.0Nm3/h；
3、最大气体压力：1.0MPa；
4、最大气体压差：0.2MPa；
5、进口气体纯度不低于国标 7N；
6、进口端过滤(1μm Gasket filter)；
7、出口端过滤(0.1μm Gasket filter)。
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	特气系统
	一、干式吸附尾气处理设备：
2、风量：1500m3/h；
3、效率>98.5%；
4、适用气体：SIH4、NH3、CL2、BCL3等；
5、电源：380V/1P/0.5KW/50Hz；
6、气体入口：KF40入口；
7、气体出口：DN100/PVC。
二、易燃易爆/毒腐全自动特气柜：
1、特气柜设备 Gas Cabinet；
2、适用气体：NH3、SIH4、CL2、BCL3、HBr；
3、规格10L/min，全自动；
4、单瓶双工艺出口,1/4"；
5、单瓶工艺钢瓶+Purge  PAr钢瓶，PLC+触摸屏控制；
6、自动吹扫、排气，紧急切断；
7、低压保压，抽真空模块；
8、高低压排气；
9、进口垫片过滤器，出口在线式过滤器；
10、高压端、低压端、真空端压力传感器；
11、带喷淋、高温/烟雾探头、EFS、钢瓶秤、钢瓶加热盘面加热；
12、带氦检漏口；
13、碳钢烤漆防爆柜体加防爆可视窗，抽风口带风阀；
14、柜体抽风配置负压表(带开关量输出)；
15、触摸屏控制、声光报警、电气氮气保护，设备具有远传功能，需要远程紧急关断功能（预留干接点），以太网通信功能。
三、易燃易爆/毒腐气体阀门分配箱VMB：
1、适用气体：NH3、SIH4、CL2、BCL3、HBr；
2、半自动型；
3、碳钢烤漆防爆柜体加防爆可视窗，抽风口带风阀；
4、柜体抽风配置负压表(带开关量输出）；
5、主Stick 手动阀+气动阀+压力表；
6、VMB具有抽真空及吹扫功能；
7、触摸屏控制、声光报警、电气氮气保护，设设备具有远传功能，需要远程紧急关断功能（预留干接点），以太网通信功能；
8、各Stick手动阀+气动阀+调压阀+压力表+手动阀；
9、一进四出，带主管拓展口。
四、高纯微毒气体手动吹扫气瓶架：
1、适用气体：CF4、SF6、CHF3；
2、流量：40 L/min，1+1；
3、手动型，1/4"系统单瓶供应；
4、机械式压力平衡阀控制；
5、手动切换、手动吹扫；
6、高压端吹扫及保压；
7、进出口端过滤(0.1μm Gasket filter and 0.003μm line filter)；
8、高、中、低压端压力表；
9、材质SUS316LEP管配件+隔膜阀+针阀配置；
10、盘面高压侧G5/8"，低压侧1/4",采用平衡阀技术确保稳定的出口压力和流量。
五、高纯微毒气体阀门分配盘VMP：
1、适用气体：CF4、SF6、CHF3；
2、手自动型、一进四出；
3、主Stick 手动阀+扩展阀+压力表；
4、各Stick手动阀+调压阀+压力表+手动阀；
5、EP管配件。
六、水洗中和尾气处理装置：
1、处理量≥600 LPM；
2、监测进、排气口压力，堵塞时有报警符合要求；
3、预留运行、警告、报警等I/O接口；
4、进气口KF50*4；
5、设备按设定程序自主运行，故障时有提示报警信息；
6、屏幕显示进气、排气压力、排气温度等并具有历史数据可追溯，屏幕大小为7寸；
7、排水泵：气动隔膜泵；循环泵：磁力泵；
8、提供设备使用说明书、电气线路图、备件耗材一套；
▲9、设备本体必须配置机壳，反应主体不允许直接暴露在外；
▲10、因受现场空间限制，设备尺寸不得大于1000*1225*2015mm。
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