东莞理工学院2-4英寸InP基高频高速集成电路工艺与测试平台（II期）采购项目技术要求标注“▲”及“★”条款证明材料
注：供应商可选择对其中一个包组进行反馈

包组1：后道与测试设备采购
1、在线电学检测设备
▲6、电流测量分辨率（最小值）：100fA；
证明材料：


★9、高精度半导体参数分析仪：电压输出范围±210V，电流输出范围±3.03A（连续波）/±10.5A（脉冲）；输出电压分辨率最小1μV，输出电流分辨率最小1pA；电压测量分辨率最小0.1μV，电流测量分辨率最小10fA；
证明材料：


2、双面曝光机
▲1、6英寸圆形晶圆，兼容4"~6"标准圆片及不规则碎片，配有1个晶圆装载台；
证明材料：


★6、分辨率：Vacuum + Hard Contact ≤ 0.8 µm；Hard Contact ≤ 1.5 µm；Soft Contact ≤ 2.0 µm；Proximity ≥ 3.0 µm.；
证明材料：


★7、正面套准精度：≤ 0.5um；背面套准精度：≤ 1um；
证明材料：


▲8、光强均匀性≤2.0%；
证明材料：


3、划片机
▲1、加工产品尺寸：4寸产品向下兼容（可改造后作业六寸产品）；
证明材料：


4、裂片机
▲1、加工产品尺寸：4寸产品向下兼容（可改造后作业六寸产品）；
证明材料：


5、显微镜
▲7、物镜：平场半复消色差物镜，增强短波长透过率是在传统平场半复消色物镜的基础上进一步校正色差和应变最小化，增强短波长的透过率，并增强反差：
（1）5x/0.13 HD M27, 10x/0.25 HD M27；
（2）20x/0.40 HD M27, 50x/0.75 HD M27；
（3）100x/0.85 HD M27；
证明材料：


8、引线键合机
▲15、配备CCD视频演示功能；
证明材料：



包组2：机电设备采购
1、空调系统
▲3、模块机组为一级能效等级，机组制冷工况下，综合部分负荷性能系数IPLV≥4.30，提供中国节能产品认证证书以及中国能效网能效等级截图；
证明材料：


▲10、机组漏风率：机组保持静压1000Pa，机组漏风率小于0.03%；提供由第三方检测机构出具的结果满足上述参数要求的有效检测报告扫描件。
证明材料：


▲11、机组骨架及面板强度高，机组在最大静压下，面板和框架应能承受持久的扭曲但不产生永久变形。空调箱体的强度需满足标准执行GB/T 14294-2008的要求；机组≥30000CMH风量、1000Pa静压时50mm箱体变形量≤0.5mm/m；提供由第三方检测机构出具的结果满足上述参数要求的有效检测报告扫描件。
证明材料：


▲33、风机满足GB/T3836.1-2021和GB/T3836.2-2021标准，投标时需提供防爆合格证扫描件。
证明材料：


▲46、风机按照GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》进行检测，所检项目均合格，其能效等级为 1 级，投标时需提供第三机构检测报告扫描件；
证明材料：


▲47、风机按照JB/T 9536-2013进行户外防腐等级WF2测试，测试结果为合格，投标时需提供第三机构检测报告扫描件。
证明材料：


4、排风及废气处理系统
▲23、加热棒防腐蚀设计必须非直接接触工艺气体，加热棒排布方式需环绕式，不允许使用十字型排布；
证明材料：


▲25、因受现场空间限制，设备机壳尺寸不得大于 900*1035*1979mm。
证明材料：


9、特气系统
▲9、设备本体必须配置机壳，反应主体不允许直接暴露在外；
证明材料：


▲10、因受现场空间限制，设备尺寸不得大于1000*1225*2015mm。
证明材料：
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